- 询价通知书

采购文件编号：渝·新梁·招字[2025]046号

采购项目名称：重庆市梁平区云龙中心卫生院设备采购项目

采购人：重庆市梁平区云龙中心卫生院

采购代理机构：重庆新梁工程管理有限公司

2025年7月

- 目  录

第一篇 询价邀请函	- 1 -

一、询价内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、询价供应商资格条件	- 1 -

四、询价有关说明	- 1 -

五、询价保证金	- 2 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 2 -

七、其他有关规定	- 3 -

八、联系方式	- 3 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 4 -

一、项目一览表	- 4 -

二、技术规格及质量要求	- 4 -

第三章 商务需求	- 7 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

三、质量保证及售后服务	- 7 -

四、付款方式	- 8 -

五、知识产权	- 8 -

六、培训	- 8 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 9 -

一、采购程序	- 9 -

二、评定成交的标准	- 10 -

三、无效响应	- 10 -

四、采购终止	- 11 -

第五篇  供应商须知	- 12 -

一、询价费用	- 12 -

二、询价通知书	- 12 -

三、响应文件	- 12 -

四、成交供应商的确定和变更	- 13 -

五、成交通知	- 13 -

六、关于质疑和投诉	- 13 -

七、签订合同	- 14 -

八、项目验收	- 15 -

第六篇 采购合同范本（参考格式）	- 16 -

第七篇 响应文件格式要求	- 18 -

一、经济文件	- 19 -

二、技术（质量）部分	- 20 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格文件	- 24 -

五、其他	- 30 -

# 第一篇 询价邀请函

重庆新梁工程管理有限公司受重庆市梁平区云龙中心卫生院（采购人名称）的委托，对重庆市梁平区云龙中心卫生院设备采购项目进行询价，欢迎具备相关资质的供应商参与报价。

## 一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 询价保证金（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1：心电监护仪设备 | 42000.00 | 3000.00 | 1 |
| 包2：柴油发电机组 | 43500.00 | 3000.00 | 1 |

注：每家投标单位其报名只能参与一个分包的投标，若同时参与二个或以上该投标单位所有报名无效。

## 二、资金来源

财政预算资金,包1预算金额为42000.00元，包2预算金额为43500.00元。

## 三、询价供应商资格条件

本项目要求供应商应符合的基本条件、特定资格条件如下：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于2025年7月2日起在重庆市公共资源交易网（梁平区）(https://www.cqggzy.com/liangpingweb/)下载本项目询价通知书等本项目公布的所有资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价通知书公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）响应文件递交

1. 响应文件递交：本项目采用线下递交方式，供应商应在响应文件递交截止时间前，在重庆市梁平区云龙中心卫生院会议室进行响应文件的递交。

2.响应文件递交开始时间：2025年7月8日9点30分（北京时间）。

响应文件递交截止时间：2025年7月8日10点00分（北京时间）。

（四）询价信息

1. 询价开始时间：2025年7月8日10点00分（北京时间）。

2. 询价方式：本项目采用线下询价方式，供应商的法定代表人（持法定代表人身份证明书)或其授权代表(持法定代表人授权委托书)于询价开始时间前到达指定询价地点（地址：重庆市梁平区云龙中心卫生院会议室）参加询价。因供应商自身原因导致未能在规定时间内参与询价的，其后果由供应商自行承担。

## 五、询价保证金

（一）询价保证金的缴纳

本项目询价保证金以银行存单形式提交。

参与询价的供应商应当以法定代表人或其授权代表名字，在重庆市梁平区下列任一家银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、重庆银行、重庆市农村商业银行、中国邮政储蓄银行）开具短期存单。

短期存单须为凭存单可取形式，不设密码，供应商对所提交的短期银行存单的真实性、合法性、有效性负责。

供应商须在响应文件其他应提供的资料中附短期银行存单复印件或扫描件并加盖供应商法人章。短期银行存单原件在递交响应文件时一次性递交。

在发出中选通知书前，采购人应当对供应商（至少中选人）递交的短期银行存单的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法在开具短期银行存单的银行机构进行取款的，视为供应商未提交短期银行存单，对已取得中选资格的供应商，按相关规定取消其中选资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任。

（二）如有下列情况之一，作无效响应处理：

（1）供应商没有在询价保证金提交截止时间前缴纳询价保证金的；

（2）询价保证金无法进行认定的；

（3）所缴纳的询价保证金金额与询价文件规定的金额不相符的。

（三）询价保证金退还

未成交供应商的询价保证金，询价完成后现场退还；成交供应商的询价保证金在采购合同签订后5个工作日内直接退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市公共资源交易网（梁平区）(https://www.cqggzy.com/liangpingweb/)上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价通知书、澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与询价，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

采购人：重庆市梁平区云龙中心卫生院

联系人：黄老师

电  话：023-53372732、13452631078

地  址：重庆市梁平区云龙镇龙溪路88号

采购代理机构： 重庆新梁工程管理有限公司

联系人：方老师

电  话：19123750569

地  址：重庆市梁平区双桂街道昌隆路6号8B幢4-19

# 第二篇 项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

包1：心电监护仪设备

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 心电监护仪设备 | 1台 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |

包2：柴油发电机组

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 柴油发电机组 | 1套 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |

## 二、技术规格及质量要求

本分包项目详细技术需求（技术需求中要求提供相应证明材料的，供应商递交响应文件时应当按照要求提供）：

包1：心电监护仪设备参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪设备 | 1.产品设计 （1）模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔 （2）主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量 （3）监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作 2.屏幕显示 （1）彩色TFT LCD防眩抗反射屏，屏幕大小为12.1英寸，分辨率为800×600 （2）波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调 （3）具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面 （4）具有360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息 3.监测功能 基本监测功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、呼末二氧化碳、有创血压 4.心电规格 （1）具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰 （2）心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm （3）心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者) （4）心律失常分析≥26种 （5）具有≥5通道ST段分析功能 5.呼吸规格 （1）监测方法：胸阻抗法 （2）呼吸率监测范围：0～150 bpm （3）呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者) （4）窒息报警：0～60s 6.血氧饱和度规格 （1）血氧饱和度测量范围：0～100% （2）血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态） 7.脉搏规格 （1）脉率测量范围：20 bpm～250 bpm （2）脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者 8.无创血压规格 （1）测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。 （2）具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能 （3）测量模式：手动、自动、快速（STAT） （4）具有辅助静脉穿刺压力功能 9.呼末二氧化碳 规格要求：旁流式或主流式 10.有创血压 具有双通道有创血压功能，支持市面上主流品牌的压力传感器 11.报警 （1）具有360度声光双重三级报警功能 （2）具备L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯 12.数据存储 （1）具有≥150小时趋势图表存储与回顾功能 （2）具有≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储功能， 波形长度8s、16s、32s可选。 （3）具有≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储功能，波形长度8s、16s、32s可选。 （4）具有≥1000组NIBP测量结果存储功能 （5）具有全息波形回顾功能 13.电池 可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟 14.计算功能 具有动态血压分析功能、心率变异分析功能 | 1 | 台 |

包2：柴油发电机组参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 1.柴油发电机组 功率：≥100Kw 输出电压：400/230VAC 输出电流：140Amp 100%负荷连续运行时燃油消耗率：≤195g/kwh 100%负荷连续运行时机油消耗率：≤0.3g/kwh 噪声：≤80dB(A)LP7m 外形尺寸（长×宽×高）：2900mm×1200mm×1710mm 2.柴油发动机 柴油机功率：120/132KW 缸 数：4 额定转数：1500转 缸径×行程：108mm×132mm 冷却方式：水冷 启动方式：电启动 类 型 ：直喷式 机油容量：≥17L 压缩比：16:1 排气量：≥4.84L 3.交流发电机 额定电：400/230VAC 频率：≥50Hz 励磁方式：有刷 额定功率因数：≥0.8 接线方式：三相四线 稳态电压调整率：≤±1% 瞬态电压调整率：≤+20~15% 稳态频率调整率：0~5% 瞬态频率调整率：+10~-7% 电压波动率：≤0.5% 频率波动率：≤0.5% 负荷突变频率稳定时间：≤3秒 负荷突变电压稳定时间：≤2秒 波形失真率：≤5% | 1 | 套 |

供应商须自行提供上述设备（包1、包2）参数及技术满足要求的证明材料（扫描件或复印件均可）。

备注：

1、供应商需严格按照采购文件要求，在投标时提供采购文件要求的相应资料，若不提供或不满足，将失去推荐成交商资格。

2、成交商需在签订合同后提供所投产品要求的相关资料原件，如不提供或提供不全，取消其中标资格，没收其履约保证金，并承担一切因此造成的损失（投标时提供承诺书并加盖供应商公章，格式自拟）。

# 第三章 商务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后10个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市梁平区云龙中心卫生院。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

1、报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供3年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在12小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 四、付款方式

（一）履约保证金：本项目免收履约保证金；

（二）成交人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告，并将合同原件与验收报告原件提交至采购人备案；

（三）付款步骤：对满足合同约定支付条件的，成交人向采购人开具发票，采购人在收到发票后30个工作日内按程序办理支付手续，以转账方式向成交人支付货款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点、询价方式进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 按“第一篇 三、询价供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交。 |
| 8 | 询价保证金 | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇 响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应 |
|  |  | 报价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章递交给询价小组。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对询价项目技术（质量）需求和商务需求均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应的；

（三）供应商未在保证金递交截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇 响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）供应商以联合体形式参与询价的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、项目技术（质量）需求、商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款和合同范本、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、响应文件

1.供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

2.响应文件内容由“第七篇 响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 响应文件格式要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.保证金：

4.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

4.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

4.3保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

5.修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

6.响应文件的份数和签署

响应文件一式三份。在响应文件中，询价通知书“第七篇 响应文件格式要求”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

7.响应文件的递交

响应文件应完整封装，且在封套上注明采购项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章，供应商应在响应文件递交截止时间前30分钟内，在重庆市梁平区云龙中心卫生院会议室进行响应文件的递交。

8.响应文件语言：简体中文

9.供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，其中1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市公共资源交易网（梁平区）(https://www.cqggzy.com/liangpingweb/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的项目名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照）复印件；

（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.3质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在自成交通知书发出之日起起10个日历日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在3个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇 采购合同范本（参考格式）

采购合同（参考格式）

采购项目名称：

采购计划编号：

采购文件编号：

甲方：                              (采购人)           计价单位：____________

乙方：                              (供应商)           计量单位：____________

采购代理机构：

经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： (一）合同签订时乙方向甲方缴纳 履约保证金（以 形式提交）。履约保证金无息退还时间： 。 （二）乙方向甲方开具发票，甲方以 方式向乙方支付 。 … （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在仲裁机构提请仲裁。 本合同一式叁份， 需方__份，供方__份，采购代理机构壹份，具同等法律效力。 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

# 第七篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）响应文件承诺函

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）询价报价函（格式）

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：        元整；人民币小写：        元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件一式三份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件递交截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（供应商公章）：                法定代表人（或其授权代表）（签署或盖章）：

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料（格式自拟）。

4.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容。

（二）其他资料（格式自拟）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（供应商公章）：                法定代表人（或其授权代表）（签署或盖章）：

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容。

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

## 四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商（供应商公章）：

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签署或盖章）：                  供应商法定代表人（签署或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）响应文件承诺函

响应文件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

我（单位）在                 （项目名称）招标活动中，所提交的响应文件所有内容在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明响应文件的内容是真实的、合法的、有效的，经调查核实为虚假的，视为提供虚假材料谋取成交的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年     月     日

## 五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小 型企业、微型企业）    ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）   ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

- 其他与项目有关的资料（自附）

（结束）